Zał. nr 5

PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE

APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO

UWAGA: Oferta przedstawiająca urządzenia nie spełniające warunków granicznych wymaganych przez Zamawiającego w poniższym formularzu zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ.

Pełna nazwa aparatu typ, model ………………………………..

Producent ……………………………………..

Kraj pochodzenia…………………..

Rok produkcji ………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRU | WARTOŚĆ WYMAGANA/GRANICZNA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |
|  | Monitor kolorowy LCD, min. 22” o rozdzielczości min. 1920x1080 pixeli. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość zmiany wysokości monitora niezależnie od konsoli aparatu. | TAK |  |
|  | Monitor umieszczony na ruchomym wysięgniku, regulacja lewo-prawo min. +/- 30°. | TAK, podać |  |
|  | Min. 4 aktywne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych. | TAK, podać |  |
|  | Monitor dotykowy min. 10” do obsługi aparatu | TAK, podać |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 15000 klatek oraz zapis Dopplera min. 500 sekund. | TAK, podać |  |
|  | Dynamika systemu min. 260 dB. | TAK, podać |  |
|  | Wewnętrzny HDD ultrasonografu min. 500 GB | TAK, podać |  |
|  | Nagrywarka DVD-R/RW oraz porty USB wbudowane w aparat pozwalające na zapis eksportowanych danych w formatach min. DICOM, AVI, JPG. | TAK, podać |  |
|  | Liczba procesowych cyfrowych kanałów przetwarzania min. 320 000. | TAK, podać |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu min. 2,0 - 18 MHz. | TAK,podać |  |
|  | Videoprinter czarno-biały, format A6 - wbudowany w aparat. | TAK |  |
|  | Opcja DICOM | TAK |  |
|  | II. Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |
|  | Zakres głębokości penetracji aparatu min. 2,0 - 40 cm | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach. | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (tzw. inwersja fazy). | TAK |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 1200 fr/s sekundę. | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych. | TAK |  |
|  | Doppler pulsacyjny (PWD) - prędkość maksymalna (przy zerowym kącie bramki) min. 8,0 m/s Color Doppler (CD) – prędkość maksymalna min. 400 cm/s . | TAK, podać |  |
|  | Power Doppler (PD) | TAK |  |
|  | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) min. 1,0 - 15,0 mm. | TAK, podać |  |
|  | Tryb Triplex (B+ CD/PD + PWD). | TAK |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym jeden standardowy B-mode drugi obraz B-mode + Color Doppler. | TAK |  |
|  | III. Funkcje użytkowe |  |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym min. 8x | TAK, podać |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu przy pomocy jednego przycisku. | TAK |  |
|  | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z min. 8 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D . | TAK, podać |  |
|  | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy, np. SRI lub równoważne. | TAK |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum (min. PI, RI, HR). | TAK |  |
|  | Możliwość przesunięcia linii bazowej na zatrzymanym spektrum Dopplera. | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji w aplikacjach. | TAK |  |
|  | Pomiar odległości, min. 8 pomiarów. | TAK, podać |  |
|  | Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości. | TAK |  |
|  | Pomiary ginekologiczne: - macica (długość, szerokość, wysokość) - objętość jajników (z trzech wymiarów liniowych) - endometrium - długość szyjki macicy - pomiary pęcherzyków - tętnice jajników: PS, ED, RI. | TAK |  |
|  | Pomiary i kalkulacje położnicze (w tym dla ciąży mnogiej - minimum 4 płody): pomiary biometryczne, AFI, waga płodu. | TAK, podać |  |
|  | Automatyczny pomiar NT i IT. | TAK |  |
|  | Pomiary Z-SCORE. | TAK |  |
|  | Raport z badania ginekologicznego. | TAK |  |
|  | Raport z badania położniczego. | TAK |  |
|  | Graficzna prezentacja pomiarów na siatce centylowej. | TAK |  |
|  | Pomiary i kalkulacje do oceny i klasyfikacji zmian nowotworowych guzów jajnika. Min.wg Model GYN IOTA LR2 | TAK |  |
|  | Automatyczna biometria, min. BDP, HC, AC, FL, HL. | TAK |  |
|  | IV. Głowice ultradźwiękowe. |  |  |
|  | Głowica liniowa wysokiej częstotliwości, szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 5.0 – 12.0 MHz (+/- 1 MHz); obrazowanie harmoniczne; liczba elementów akustycznych min. 900; szerokość głowicy (FOV) 38 mm ( +/- 5% ). | TAK, podać |  |
|  | Głowica endovaginalna 2D do badań ginekologiczno-położniczych (min. 192 elementy akustyczne) l; szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 3.0 – 10.0 MHz (+/- 1 MHz), Kąt obrazowania min. 175°; obrazowanie harmoniczne (min 3 częstotliwości ),Zmiana częstotliwości dopplera spektralnego (min. 3 częstotliwości ) | TAK, podać |  |
|  | Głowica convex (min. 192 elementy akustyczne); szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 3.0 – 9.0 MHz , kąt obrazowania min. 90°; obrazowanie harmoniczne (min. 3 częstotliwości). | TAK, podać |  |
|  | Głowica sektorowa noworodkowa do badań kardiologicznych (min 96 elementów akustycznych) szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 5.0 – 12.0 MHz , kąt obrazowania min. 90°; obrazowanie harmoniczne | TAK,podać |  |
|  | V. Możliwość rozbudowy systemu dostępna na dzień składania ofert. |  |  |
|  | Obrazowanie 3/4D | TAK |  |
|  | Głowica mikroconvex (min. 128 elementów akustycznych); szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 5.0 – 10.0 MHz , kąt obrazowania min. 130°; obrazowanie harmoniczne (min. 2 częstotliwości | TAK,podać |  |
|  | Głowica convex objętościowa 3/4D (min. 192 elementy akustyczne); szerokopasmowa do badań ginekologiczno-położniczych, pediatrycznych, brzusznych o zakresie częstotliwości emitowanych min. 3.0 – 8.0 MHz (+/- 1 MHz) kąt widzenia w trybie „B” min. 90°. | TAK, podać |  |
|  | Głowica endowaginalna objętościowa 3D/4D do badań ginekologiczno-położniczych (min. 192 elementy akustyczne); szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 4.0 – 10.0 MHz (+/- 1 MHz), kąt widzenia min. 180°; obrazowanie harmoniczne (min. 3 częstotliwości). | TAK, podać |  |
|  | Elastografia z oferowanej głowicy endovaginalnej. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego obrysu struktury i automatycznego obliczania objętości na obrazach w trybie 3D. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do obliczania % unaczynienia tkanki w obrazach 3D | TAK |  |
|  | Warunki serwisu gwarancyjnego |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące. Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z jej realizacją, w tym również koszty dojazdów, transportu, części zamiennych i robocizny. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis, przeglądy i konserwację sprzętu w okresie gwarancji z własnej inicjatywy w ilości i w zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z bezpłatną wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonywania przeglądu. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia przeglądu technicznego w ostatnim miesiącu upływu gwarancji poszczególnych elementów/podzespołów sprzętu. | TAK |  |
|  | Reakcja serwisu do 48 godzin w dni robocze | Tak |  |
|  | Naprawa gwarancyjna do 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia | Tak |  |
|  | Naprawa gwarancyjna wymagająca importu części z zagranicy do 7 dni roboczych od chwili zgłoszenia | Tak |  |
|  | Na czas naprawy trwającej dłużej niż 7 dni dostawa aparatu zastępczego | Tak |  |
|  | Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 7 dni przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy | Tak |  |
|  | Wymiana części na nową po 3 naprawach gwarancyjnych w przypadku dalszego wadliwego działania (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika). | Tak |  |
|  | Przeglądy gwarancyjne wraz z częściami w okresach zalecanych przez producenta wliczone w cenę aparatu w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego | Tak |  |
|  | Gwarantowany okres dostępności części zamiennych min. 10 lat | Tak |  |
|  | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta sprawowany przez – podać nazwę, adres, tel. fax. | Tak |  |
|  | POZOSTAŁE | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności | Tak, załączyć do oferty |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | Tak |  |
|  | Instalacja i uruchomienie | Tak |  |
|  | Szkolenie użytkowników pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w cenie dostawy wraz z dokumentem potwierdzającym udział w szkoleniu | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (drukowana wersja; dostawa do każdego łóżka) | Tak |  |

………………………………..                                                       ………………………………….………….…….

(miejscowość, data)                                                                               Podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania wykonawcy