Zał. nr 6

PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE

ŁÓŻKA PORODOWEGO – 2 SZT.

UWAGA: Oferta przedstawiająca urządzenia nie spełniające warunków granicznych wymaganych przez Zamawiającego w poniższym formularzu zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ.

Pełna nazwa łóżka porodowego, typ, model ………………………………..

Producent ……………………………………..

Kraj pochodzenia…………………..

Rok produkcji ………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRU | WARTOŚĆ WYMAGANA/GRANICZNA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |
|  | Łóżko fabrycznie nowe – (nie powystawowe, nie rekondycjonowane). | Tak/podać |  |
|  | Łóżko porodowe przeznaczone dla pacjentek oddziałów położniczo - ginekologicznych zapewniające pobyt pacjentki w czasie porodu, a także w czasie połogu . Umożliwia ustawienie pacjentki we wszystkich pozycjach porodu : klasycznej , siedzącej , bocznej , klęczącej , kucznej , będąc wspomaganym przez partnera, ustawienie pacjentki do zabiegów anestezjologicznych ,w połogu. Konstrukcja łóżka uniwersalna, możliwość ustawienia segmentów jako łóżko porodowe oraz jako pełne leże pobytowe, bez konieczności montażu dodatkowych segmentów | Tak |  |
|  | Konstrukcja łóżka kolumnowa gwarantująca łatwą dezynfekcję i walkę z infekcjami . Nie dopuszcza się rozwiązań konstrukcyjnych opartych na pantografie, mechanizmach korbowych czy też innych mechanizmach niezabezpieczonych przed wnikaniem zanieczyszczeń – posiadających wiele trudnodostępnych miejsc – utrudniających lub tez uniemożliwiających skuteczną dezynfekcje/czyszczenie łóżka/ i zwiększających ryzyko powstawania infekcji a co za tym idzie narażające na niebezpieczeństwo pacjenta . Konstrukcja umożliwiająca całkowite , dokładne wyczyszczenie łóżka w przeciągu 5-7 minut | Tak |  |
|  | Konstrukcja łóżka kolumnowa w pełni bezpieczna dla rodzącej i personelu. Pojedyncza kolumna umieszczona asymetrycznie (nie centralnie) w celu zwiększenia przestrzeni pod siedziskiem. Nie dopuszcza się mechanizmów korbowych, opartych na pantografie czy tez innych rozwiązań gdzie istnieje możliwość przytrzaśnięcia lub przygniecenia ciała pacjenta | Tak |  |
|  | Długość łóżka porodowego wraz z segmentem nożnym 2100 mm +/- 50 mm Długość łóżka bez segmentu nożnego 1550mm (+/- 50mm) | Tak, podać |  |
|  | Szerokość całkowita łóżka porodowego wraz barierkami: 930 mm +/- 50 mm | Tak, podać |  |
|  | Sterowanie za pomocą: Elektryczna regulacja wysokości, segmentu pleców i siedziska za pomocą wbudowanych w segment pleców sterowników oraz pozycja Trendelenburga zaprogramowana w jednym przycisku, oznaczonym innym kolorem niż pozostałe przyciski oraz z symbolem pozycji Trendelenburga. Dodatkowo w segmencie pleców przycisk do włączania podświetlenia pod łóżkiem oraz diodowy wskaźnik zasilania. Przyciski membranowe, wodoodporne. Sterowniki wbudowane w barierki boczne od strony wewnętrznej dla pacjentki dla regulacji nachylenia segmentu pleców oraz wysokości leża. Przyciski membranowe, wodoodporne, Pilot przewodowy, regulacje: wysokość, kąt nachylenia segmentu pleców i siedziska oraz diodowy wskaźnik zasilania. | Tak |  |
|  | Łóżko wyposażone z dwie barierki boczne przy segmencie pleców. Barierki składane za pomocą mechanizmu zegarowego, brak wymaganej jakiejkolwiek przestrzeni w celu złożenia barierek. Złożenie następuje po naciśnięciu przycisku wbudowanego po zewnętrznej stronie barierki. | TAK, |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości łóżka w zakresie 600 - 1000 mm +/- 50 mm liczonym od powierzchni materaca | Tak, podać |  |
|  | Elektryczna regulacja podnoszenia i opuszczania oparcia pleców w zakresie od - 150 do 700 , +/- 5 0 | Tak, podać |  |
|  | Elektryczna , oddzielna regulacja nachylenia siedziska w zakresie od 0 0 do 200 , +/- 5 0 | Tak, podać |  |
|  | Segment nożny (platforma dla noworodka) leża z regulacją wysokości , regulacją położenia wzdłużnego oraz kąta nachylenia i możliwością całkowitego wsunięcia pod siedzisko wraz z materacem. Nie dopuszcza się rozwiązań polegających na konieczności ściągania materaca przed wsunięciem pod łóżko lub odejmowania segmentu nożnego wymagającego od personelu znacznego wysiłku fizycznego. Regulacja kąta nachylenia w zakresie min. 0 – 20o. Dźwignie zwalniające możliwość schowania/regulacji segmentu nożnego od strony personelu. | Tak, podać |  |
|  | Regulacja podnóżków manualna, możliwość regulacji jedną ręką: W poziomie 0-60o (+/-5o) W pionie 0 – 140o (+/-5o) Każdy podnóżek wyposażony w podkolannik z dodatkową regulacją w pionie i poziomie oraz z możliwością wysunięcia podkolannika z podnóżka w celu lepszego dopasowania łóżka do wysokości rodzącej. Podnóżki tapicerowane w kolorze materaców łóżka. Podkolanniki koloru czarnego. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość ustawienia łóżka w pozycji Trendelenburga min. - 15 0 , +/- 5 0 | Tak, podać |  |
|  | Możliwość ręcznego opuszczenia oparcia – funkcja CPR segmentu pleców | Tak |  |
|  | Łóżko przejezdne , podstawa jezdna zapewnia stabilność i mobilność łóżka z centralną blokadą kół ; funkcja jazdy "na wprost". Dźwignia blokady hamulca umieszczona z boku podstawy. Dźwignia hamulca z kolorystycznym oznaczeniem blokady centralnej oraz funkcji jazdy na wprost. Koła o średnicy 150mm | Tak |  |
|  | Łóżko porodowe wyposażone w bezszwowe materace wykonane ze specjalnego antybakteryjnego materiału odpornego na promieniowanie UV . Materace lekkie nie wymagające znacznego wysiłku od personelu podczas dezynfekcji łóżka. Dostępny wybór kolorów | Tak |  |
|  | Materac w segmencie siedzenia z wycięciem klinowym | Tak |  |
|  | Materace odejmowane, zabezpieczone od spodu przed wnikaniem cieczy silikonem. Materace wzmocnione płytą z kompozytu. | Tak |  |
|  | Łóżko porodowe wyposażone w miskę z możliwością demontażu oraz podgłówek z regulacją wysokości | Tak |  |
|  | Całkowite robocze obciążenie łóżka min. 240 kg Obciążenie segmentu pleców min 150kg Obciążenie segmentu nożnego min 150kg Obciążenie podnóżków min 70kg | Tak, podać |  |
|  | Wyposażenie : - Komplet podnóżków z wysuwanymi podkolannikami - Demontowalna miska, - Regulowany podgłówek ( poduszka ) - barierki boczne - szyny boczne na akcesoria przy siedzisku - drążek do pozycji kucznej - uchwyty ręki do parcia - wieszak kroplówki - odejmowany szczyt od strony wezgłowia służący jako uchwyt dla rodzącej oraz jako pochwyt do przetaczania łóżka | Tak |  |
|  | Warunki serwisu gwarancyjnego |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące. Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z jej realizacją, w tym również koszty dojazdów, transportu, części zamiennych i robocizny. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis, przeglądy i konserwację sprzętu w okresie gwarancji z własnej inicjatywy w ilości i w zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z bezpłatną wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonywania przeglądu. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia przeglądu technicznego w ostatnim miesiącu upływu gwarancji poszczególnych elementów/podzespołów sprzętu. | TAK |  |
|  | Reakcja serwisu do 48 godzin w dni robocze | Tak |  |
|  | Naprawa gwarancyjna do 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia | Tak |  |
|  | Naprawa gwarancyjna wymagająca importu części z zagranicy do 7 dni roboczych od chwili zgłoszenia | Tak |  |
|  | Na czas naprawy trwającej dłużej niż 7 dni dostawa łóżka zastępczego | Tak |  |
|  | Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 7 dni przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy | Tak |  |
|  | Wymiana części na nową po 3 naprawach gwarancyjnych w przypadku dalszego wadliwego działania (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika). | Tak |  |
|  | Przeglądy gwarancyjne wraz z częściami w okresach zalecanych przez producenta wliczone w cenę w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego | Tak |  |
|  | Gwarantowany okres dostępności części zamiennych min. 10 lat | Tak |  |
|  | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta sprawowany przez – podać nazwę, adres, tel. fax. | Tak |  |
|  | POZOSTAŁE | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności | Tak, załączyć do oferty |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | Tak |  |
|  | Instalacja i uruchomienie | Tak |  |
|  | Szkolenie użytkowników pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w cenie dostawy wraz z dokumentem potwierdzającym udział w szkoleniu | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (drukowana wersja; dostawa do każdego aparatu) | Tak |  |

……………………………..                                                       ………………………………….………….…….

(miejscowość, data)                                                                               Podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania wykonawcy