Zał. nr 2

PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE

APARATU NERKOZASTĘPCZEGO

Pełna nazwa zestawu, typ, model ………………………………..

Producent ……………………………………..

Kraj pochodzenia…………………..

Rok produkcji ………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRU | WARTOŚĆ OCZEKIWANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |
|  | Możliwość wykonywania heparynowych zabiegów CVVHD, CVVH, CVVHDF z pre- lub postdylucją | Tak |  |
|  | Możliwość wykonywania cytrynianowych zabiegów CVVHD, CVVHDF z postdylucją | Tak |  |
|  | Możliwość wykonywania zabiegu plazmaferezy | Tak |  |
|  | Możliwość wielokrotnej zamiany antykoagulacji cytrynianowej na heparynową w trakcie zabiegu | Tak |  |
|  | Kasetowy system drenów umożliwiający łatwy i szybki montaż oraz wielokrotną wymianę samego filtra w trakcie zabiegu, bez konieczności wymiany całego zestawu zabiegowego | Tak |  |
|  | Zintegrowane dreny cytrynianu i wapnia z układem krążenia pozaustrojowego | Tak |  |
|  | Nieprzerwana podaż cytrynianu podczas zmiany worków dializatu, substytutu, filtratu | Tak |  |
|  | Możliwość poboru roztworu dializatu z 4 worków bez dodatkowego łącznika | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia worka/worków na filtrat do 20 L | Tak |  |
|  | Możliwość zmiany i zapamiętania domyślnych parametrów dla każdego rodzaju zabiegu | Tak |  |
|  | Dwa indywidualne systemy do podgrzewania roztworów (dializatu i substytutu) zintegrowane w obudowie | Tak |  |
|  | Zakres regulacji temperatury dializatu/substytutu 35 – 39 ºC | Tak |  |
|  | Możliwość wyłączenia ogrzewania roztworów | Tak |  |
|  | Ultrafiltracja netto 0 – 990 ml/godz. | Tak |  |
|  | Wydajność pompy krwi 10 – 500 ml/min | Tak |  |
|  | Zintegrowany, obrotowy uchwyt hemofiltra | Tak |  |
|  | Komunikacja poprzez obrotowy ekran dotykowy 15” | Tak |  |
|  | System pomocy kontekstowej | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji poziomu krwi w jeziorku żylnym z poziomu ekranu | Tak |  |
|  | Detektor powietrza | Tak |  |
|  | Detektor przecieku krwi | Tak |  |
|  | 6 pomp perystaltycznych zintegrowanych na płycie czołowej | Tak |  |
|  | Dodatkowa pompa strzykawkowa z automatyczną detekcją podłączenia strzykawki 30/50 ml | Tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia dostępu, filtratu oraz przed filtrem bez kontaktu z powietrzem | Tak |  |
|  | Możliwość uzyskania wstecznego przepływu krwi w celu udrożnienia dostępu naczyniowego bez konieczności rozłączania układu krążenia pozaustrojowego i płukania cewnika | Tak |  |
|  | Graficzny kolorowy podgląd istotnych stanów pracy urządzenia | Tak |  |
|  | Zasilanie awaryjne zapewniające podtrzymanie krążenia pozaustrojowego przez co najmniej 15 min. | Tak |  |
|  | System bilansując grawimetryczny z czterema niezależnymi wagami | Tak |  |
|  | Dokładność ważenia na każdej wadze: 1 g | Tak |  |
|  | Możliwość przejścia w czasie zabiegu w „tryb pielęgnacji” z wyłączonym bilansowaniem i zmniejszonym przepływem krwi | Tak |  |
|  | Wózek jezdny aparatu na 4 niezależnych kołach, w tym 2 z dwustopniową blokadą | Tak |  |
|  | Dwa uchwyty z przodu i z tyłu aparatu ułatwiające przesuwanie/obracanie urządzenia | Tak |  |
|  | Warunki serwisu gwarancyjnego |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące. Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z jej realizacją, w tym również koszty dojazdów, transportu, części zamiennych i robocizny. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis, przeglądy i konserwację sprzętu w okresie gwarancji z własnej inicjatywy w ilości i w zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z bezpłatną wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonywania przeglądu. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia przeglądu technicznego w ostatnim miesiącu upływu gwarancji poszczególnych elementów/podzespołów sprzętu. | TAK, |  |
|  | Reakcja serwisu do 48 godzin w dni robocze | Tak |  |
|  | Naprawa gwarancyjna do 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia | Tak |  |
|  | Naprawa gwarancyjna wymagająca importu części z zagranicy do 21 dni roboczych od chwili zgłoszenia | Tak |  |
|  | Na czas naprawy trwającej dłużej niż 7 dni dostawa aparatu | Tak |  |
|  | Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 7 dni przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy | Tak |  |
|  | Wymiana części na nową po 3 naprawach gwarancyjnych w przypadku dalszego wadliwego działania (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika). | Tak |  |
|  | Przeglądy gwarancyjne wraz z częściami w okresach zalecanych przez producenta wliczone w cenę w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego | Tak |  |
|  | Gwarantowany okres dostępności części zamiennych min. 10 lat | Tak |  |
|  | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta sprawowany przez – podać nazwę, adres, tel. fax. | Tak |  |
|  | POZOSTAŁE | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności | Tak, załączyć do oferty |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | Tak |  |
|  | Instalacja i uruchomienie | Tak |  |
|  | Szkolenie użytkowników pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w cenie dostawy wraz z dokumentem potwierdzającym udział w szkoleniu | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (drukowana wersja) | Tak |  |

……………………………..                                                       ………………………………….………….…….

(miejscowość, data)                                                                               Podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania wykonawcy