Zał. nr 5

PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE

BRONCHOFIBEROSKOPU WRAZ Z TOREM WIZYJNYM

UWAGA: Oferta przedstawiająca urządzenia nie spełniające warunków granicznych wymaganych przez Zamawiającego w poniższym formularzu zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SIWZ.

Pełna nazwa zestawu typ, model ………………………………..

Producent ……………………………………..

Kraj pochodzenia…………………..

Rok produkcji ………………………..

| Lp. | OPIS PARAMETRU | WARTOŚĆ WYMAGANA/GRANICZNA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |
|  | Videoprocesor obrazu FULL HD | TAK, |  |
|  | Rozdzielczość obrazu 1920 x 1200 pikseli | TAK, podać |  |
|  | Wyjścia video:DVD, VGA,SDI,CVBS, S-video | TAK, |  |
|  | Możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego (drukarka, dodatkowy dysk) | TAK, |  |
|  | Dowolna programowalność wszelkich funkcji procesora na min. 4 przyciski endoskopu | TAK, |  |
|  | Podłączenie dndoskopu do procesora za pomocą przewodu koncentrycznego | TAK, |  |
|  | Funkcja wyostrzenia obrazu min. 3 trybach | TAK, podać |  |
|  | Automatyczny balans bieli | TAK, |  |
|  | Możliwość podłączenia włącznika nożnego | TAK, |  |
|  | Funkcja automatycznego rozpoznawania endoskopów model, nr seryjny, średnica kanału roboczego – biopsyjnego, średnica pancerza sondy, długość aparatu, licznik ilości podłączeń | TAK, |  |
|  | Obsługa trybów obrazowania 16:9 | TAK, |  |
|  | Wyświetlanie obrazu w pseudokolorach | TAK, |  |
|  | Zapis filmów 60 klatek na sekundę | TAK, |  |
|  | Wbudowany dysk twardy 500 GB | TAK, |  |
|  | 2 wyjścia USB | TAK, |  |
|  | Zewnętrzny port USB do zapisu i przenoszenia danych na urządzenie przenośne | TAK, |  |
|  | Kompatybilny z systemem PACS poprzez DICOM | TAK, |  |
|  | Regulowana przysłona: automatyczna, szczytowa, płaska | TAK, |  |
|  | Funkcja obrazu PIP: 4 tryby wyboru. Możliwość wyświetlania obrazu rzeczywistego oraz zatrzymanego jednocześnie | TAK, |  |
|  | Nagrywanie filmów bezpośrednio na wbudowany dysk twardy | TAK, |  |
|  | Wbudowany system archiwizacji danych umożliwiający tworzenie i zapis raportów( na oddziałach, poradniach) w każdym miejscu użytkowania zestawu. Musi zawierać pełne dane pacjenta, nr badania, datę badania, rodzaj endoskopu, dane lekarze, dane pracowni, zdjęcia wraz z opisem i miejscem pobrania wycinka, opis badania, wynik badania, zalecenia dla pacjenta | TAK, |  |
|  | Funkcja powiększenia obrazu Zoom min. 3 tryby. Możliwość modyfikacji zakresu powiększenia każdego z nich w przedziale od x1,0 do 4,0 | TAK, podać |  |
|  | Funkcja wyostrzenia obrazu I krawędzi – 3 tryby. Możliwość modyfikacji zakresu każdego z trybów | TAK, |  |
|  | Złącze Erthnet | TAK, |  |
|  | Tryb regulacji poziomu tonu kolorów RBC. Możliwość regulacji zakresu poszczególnych trybów | TAK, |  |
|  | Automatyczny, niezależny zapis wykonywanych badań | TAK, |  |
|  | Tryb zmiany indywidualnych ustawień użytkowników na panelu przednim 2 tryby | TAK, |  |
|  | Uchwyt na przewód koncentryczny | TAK, |  |
|  | Automatyczna identyfikacja punktu wyjścia kanału roboczego podłączonego endoskopu | TAK, |  |
|  | Podgląd podstawowych ustawień użytkownika | TAK, |  |
|  | Tryb pracy ciągłej bez konieczności każdorazowego wyłączenia procesora wideo przy podłączeniu kolejnego endoskopu | TAK, |  |
|  | Cyfrowy filtr zwiększający obszar IHB (indeks stężenia hemoglobiny) dla wyostrzenia nieprawidłowych naczyń | TAK, |  |
|  | Tryb zmiany ustawień kolorów na panelu głównym 3 tryby | TAK, |  |
|  | Trzykrotny zoom na panelu przednim | TAK, |  |
|  | Klawiatura medyczna z zaprogramowanymi funkcjami procesora umożliwiająca opis badań | TAK, |  |
|  | Bronchofiberoskop | TAK, podać |  |
|  | Średnica kanału roboczego min. 2,8 mm | TAK, podać |  |
|  | Średnica zewnętrzna max 5,3 mm | TAK, podać |  |
|  | Zagięcie końcówki w stopniach min. góra 180 stopni, dół 130 stopni | TAK, podać |  |
|  | Kąt obserwacji 120 stopni | TAK, podać |  |
|  | System głębi ostrości 3-100 mm | TAK, podać |  |
|  | Długość robocza min. 600 mm | TAK, podać |  |
|  | Długość całkowita min. 870mm | TAK, podać |  |
|  | Funkcja obrazowania w trybie wąskiego pasma światła | TAK, |  |
|  | Złącze testera szczelności | TAK, |  |
|  | System z podłączeniem do procesora za pomocą przewodu koncentrycznego z zerowym polem elektromagnetycznym | TAK, |  |
|  | Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający informację o modelu i nr seryjnym bronchofiberoskopu ze stałym ustawieniem soczewki względem wylotu kanału biopsyjnego co daje stałość kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego | TAK, |  |
|  | 4 przyciski dowolne programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu | TAK, |  |
|  | Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek wodoszczelnych dla zabezpieczenia styków elektrycznych przed uszkodzeniem mechanicznym jak również przed możliwością wystąpienia korozji poprzez oddziaływanie wody, stężonych środków myjących i dezynfekujących | TAK, |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji ręcznie i automatycznie w środkach chemicznych | TAK, |  |
|  | Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor | TAK, |  |
|  | Kamera w końcówce endoskopu w najnowszej technologii CMOS | TAK, |  |
|  | Monitor medyczny LCD | TAK, podać |  |
|  | Kąt widzenia min.178 stopni | TAK, podać |  |
|  | Kompatybilność z oferowanym procesorem za pomocą złącza DVI | TAK, |  |
|  | Rozdzielczość min. 1920x1200 | TAK, podać |  |
|  | Przekątna ekranu 24 cale | TAK, podać |  |
|  | Wejścia sygnału Full HD:SDI,DVI | TAK, |  |
|  | Wyjście sygnału video Full HD(szeregowe złącze wideo umożliwiające podłączenie drugiegi monitora)DVI, SDI, USB | TAK, |  |
|  | 11 trybów medycznych ustawień kolorów monitora | TAK, |  |
|  | Kontrast 1500:1 | TAK, |  |
|  | Czas pracy ok. 30 000 godzin | TAK, |  |
|  | Źródło światła Ksenon | TAK, podać |  |
|  | Funkcja uwydatnienia naczyń krwionośnych i struktury | TAK, |  |
|  | Lampa ksenon 300 Watt | Tak, podać |  |
|  | Lampa zapasowa halogenowa wbudowana, włączana automatycznie w przypadku awarii lampy głównej 60 Wat | TAK, |  |
|  | Regulacja oświetlenia ręczna i automatyczna | TAK, |  |
|  | Optyczny filtr wąskiego pasma światła | TAK, |  |
|  | Wskaźnik czasu pracy lampy ksenonowej sterowany elektrycznie | TAK, |  |
|  | Pompa powietrza | TAK, |  |
|  | Pompa powietrza regulacja w 4 trybach pracy( wyłączony, mały, średni, wysoki) | TAK, |  |
|  | Tryb czasowego maksymalnego natężenia oświetlenia 7 sekund | TAK, |  |
|  | Uchwyt na butelkę z wodą z lewej strony | TAK, |  |
|  | Automatyczna i ręczna regulacja jasności – 19 zakresach | TAK, |  |
|  | Pamięć ustawień użytkownika – zapisywana automatycznie | TAK, |  |
|  | Wózek endoskopowy transportowy | TAK, |  |
|  | Podstawa jezdna z blokadą min. 4 kół | TAK, |  |
|  | 4 podwójne koła skrętne na każdej krawędzi łóżka | TAK, |  |
|  | 3 podstawowe półki z możliwością ustawienia procesora, źródła światła, pompy perlystatycznej, pompy ssawnej , diatermii | TAK, |  |
|  | Centralna listwa zasilająca z 6 gniazdami | TAK, |  |
|  | Ruchomy wysięgnik do mocowania monitora z możliwością regulacji w 8 zakresach | TAK, |  |
|  | Wieszak na min. 2 endoskopy z możliwością montażu, z prawej lub lewej strony dla bezpieczeństwa ułożenia endoskopu | TAK, |  |
|  | Waga wózka max. 50 kg | TAK, podać |  |
|  | Wysuwana szuflada na klawiaturę | TAK, |  |
|  | Warunki serwisu gwarancyjnego |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące. Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z jej realizacją, w tym również koszty dojazdów, transportu, części zamiennych i robocizny. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis, przeglądy i konserwację sprzętu w okresie gwarancji z własnej inicjatywy w ilości i w zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z bezpłatną wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonywania przeglądu. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia przeglądu technicznego w ostatnim miesiącu upływu gwarancji poszczególnych elementów/podzespołów sprzętu. | TAK |  |
|  | Reakcja serwisu do 48 godzin w dni robocze | TAK, |  |
|  | Naprawa gwarancyjna do 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia | TAK, |  |
|  | Naprawa gwarancyjna wymagająca importu części z zagranicy do 7 dni roboczych od chwili zgłoszenia | TAK, |  |
|  | Na czas naprawy trwającej dłużej niż 7 dni dostawa aparatu zastępczego | TAK, |  |
|  | Naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 7 dni przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy | TAK, |  |
|  | Wymiana części na nową po 3 naprawach gwarancyjnych w przypadku dalszego wadliwego działania (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika). | TAK, |  |
|  | Przeglądy gwarancyjne wraz z częściami w okresach zalecanych przez producenta wliczone w cenę aparatu w tym jeden na koniec okresu gwarancyjnego | TAK, |  |
|  | Gwarantowany okres dostępności części zamiennych min. 10 lat | TAK, |  |
|  | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta sprawowany przez – podać nazwę, adres, tel. fax. | TAK, |  |
|  | POZOSTAŁE | TAK, |  |
|  | Deklaracja zgodności | TAK, załączyć do oferty |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK, |  |
|  | Instalacja i uruchomienie | TAK, |  |
|  | Szkolenie użytkowników pracujących w trybie zmianowym w czasie umożliwiającym przeszkolenie całego personelu w cenie dostawy wraz z dokumentem potwierdzającym udział w szkoleniu | TAK, |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (drukowana wersja) | TAK, |  |

………………………………..                                                       ………………………………….………….…….

(miejscowość, data)                                                                               Podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania wykonawcy