Załącznik nr 7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ANALIZATORA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH

Nazwa …........................................
Typ/model analizatora ..................................
Producent …........................................
Rok produkcji ….................................

Lp.	OPIS PARAMETRU, FUNKCJI	Spełnienie warunku
		Tak	Nie
1	Mierzone parametry: pH, pCO2, pO2, satO2, Na, K,Ca , Cl, glukoza, mleczany, bilirubina, mocznik, tHb, FO2Hb, FCOHb, FHHb, FmetHb
2	Możliwość wykonania analizy z : surowicy, krwi pełnej, płynów z jam ciała, materiału kontrolnego
3	Pobranie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary, bez konieczności stosowania adapterów
4	Elektrody bezobsługowe, niewymagające dodawania płynów czy wymiany membran
5	Zamknięty pojemnik na ścieki wymieniany niezależnie od pojemników na odczynniki
6	Drukarka wewnętrzna
7	Możliwość wpisywania danych pacjenta do analizatora (imię i nazwisko, PESEL, nr badania),
8	Automatyczna kalibracja 1 i 2 punktowa i na żądanie operatora
9	Kalibracja aparatu bez użycia butli z gazami kalibracyjnymi,
10	Odczynniki w zamkniętych oddzielnych pojemnikach, wymieniane zależnie od zużycia
11	Kontrola jakości na 3 poziomach (wykonywana codziennie na jednym poziomie)
12	System kontroli jakości bezpośrednio w oprogramowaniu
13	Termin ważności odczynników nie krótszy niż 28 dni od zainstalowania w aparacie,
14	Automatyczna transmisja danych z analizatora do LSI
15	Podłączenie analizatora do laboratoryjnego systemu informatycznego Eskulap Politechnika Poznań – komunikacja dwukierunkowa
16	Instrukcja obsługi analizatora i metodyki w języku polskim dostarczona wraz z instalacją
17	Gwarancja na czas dzierżawy urządzenia obejmująca bezpłatne naprawy i przeglądy serwisowe
18	Serwis 24 godzinny
19	Usunięcie awarii przez serwis w ciągu 24 godzin od zgłoszenia
20	Serwis autoryzowany z potwierdzeniem autoryzacji przez producenta analizatora.
21	Wymagany jest analizator nie starszy niż z 2021 roku wraz z zestawem komputerowym
22	Urządzenie podtrzymujące pracę analizatora w sytuacji braku prądu (UPS)
23	Uzyskanie wyniku (wszystkich parametrów) z maksymalnej objętość próbki do 210 µl
24	Elektrody metabolitowe (glukoza i mleczany) wymieniane niezależnie, osobno po zużyciu każdej z elektrod
25	Możliwość badania krwi żylnej, tętniczej, mieszanej przy użyciu strzykawki i kapilary
26	Czas pomiaru do 120 sekund.
27	Czytnik kodów paskowych na wyposażeniu aparatu
28	Widoczny na ekranie stan parametrów podczas kalibracji.
29	Odczynniki i elektrody wymieniane niezależnie

Niespełnienie ww. warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

Liczba badań na 24 miesiące:
RKZ 16000
Ca 2+ 2200
Elektrolity 3000

Parametry oceniane w kryterium jakość:

Parametr podlegający ocenie / w kryterium jakość	Opis parametru oferowanego przez Wykonawcę	Punktacja
Odczynniki płynne, gotowe do użycia tzn. / nie wymagają wstępnego przygotowania		Tak – 30 pkt. / Nie – 0 pkt.