Załącznik nr 15

Schemat  postępowania

zasady   mycia  i  dezynfekcji   inkubatorów

Odłączyć  inkubator  od  sieci



Higieniczna dezynfekcja   rąk



## Nałożyć  odzież  ochronną

rękawice ochronne, maskę, okulary, fartuch foliowy



## Przygotować roboczy   roztwór  środka  dezynfekcyjnego



## Zdemontować  inkubator:

-     odłączyć przewód   modułu  czujników  i

odchylić  kopułę

- wyjąć  materacyk  i  jego  podstawę

- wyjąć  podłoże  kabiny

- wyjąć    osłonę  grzałki  i  wentylatora

- wysunąć  szufladę  ze  zbiornikiem  nawilżacza

- ściągnąć  mankiety  z  uszczelek     drzwiczek  i  wyjąć  uszczelki

- wyjąć  uszczelki  przepustów

- zdjąć  rękawy  z  otworów  na  bocznych  ściankach  przez   ściągnięcie  ich z pierścieni

Drobne  elementy						Większe  elementy

					- wszystkie  powierzchnie  stałych  części  inkubatora

Zanurzyć  w  środku   dezynfekującym                                                                 które  nie dadzą się zanurzyć ( czujnik temperatury

tak aby   nie  wypłynęły  na  powierzchnię                                                            materacyk, kopuła,podłoże  kabiny,  osłona  grzałki

			 	                     i  wentylatora, obudowa, ścianki wewnętrzne itp. )

Zdezynfekowane  elementy			                                        zdezynfekować prze przetarcie

- dokładnie  opłukać wodą sterylną,

- pozostawić do wyschnięcia                                                                                                         

Zdezynfekowane  elementy  przetrzeć  wodą sterylną   wodą sterylną   i

pozostawić    do  wyschnięcia





Zmontować  inkubator



Wietrzyć  przed  użyciem   4 – 12  godzin

-  Mycie, dezynfekcję   nawilżacza  i  wymianę  w  nim  wody  na  sterylną  należy  wykonywać  raz  na

24  godziny

-  Filtr  powietrza  wymieniać  na  nowy  po  upływie    3  miesięcy   pracy.  Przed  założeniem  nowego

należy   umyć  i    zdezynfekować  komorę  filtra  i  pokrywę.